标准pH计技术参数指导

本参数适用于实验室、水质、食品、医药、化工等行业台式/便携式标准pH计采购、招标及参数报备，依据JJF 119-2015《实验室pH计校准规范》编制，明确设备硬性技术指标、功能配置、配件、售后及验收要求，参数规范、可落地、可计量溯源。

一、总体要求

设备为全新原厂正品商用机型，无翻新、改装情况，可精准测定样品pH值、温度、mV/ORP电位，整机性能稳定、抗干扰能力强，支持第三方计量检定，满足日常检测数据准确性、重复性及溯源要求。

二、核心硬性技术参数

（一）pH测量性能

1. 测量范围：0.00～14.00 pH；

2. 分辨率：0.01 pH；

3. 准确度：≤±0.02 pH（25℃标准条件）；

4. 稳定性：漂移≤0.01 pH/30min，读数稳定无频繁跳变；

5. 响应时间：常规样品≤30s稳定读数。

（二）mV/ORP测量性能

1. 测量范围：-1999.9～+1999.9 mV；

2. 分辨率：0.1 mV；

3. 准确度：≤±0.2 mV，支持ORP氧化还原电位检测。

（三）温度测量与补偿

1. 测量范围：0.0～100.0℃；

2. 分辨率：0.1℃；

3. 准确度：≤±0.5℃；

4. 标配自动温度补偿（ATC），同时支持手动温度校准，消除温度对pH检测结果的偏差影响。

三、设备必备功能配置

（一）校准功能

支持至少3点标准缓冲液自动校准（pH4.00、6.86、9.18），可自动识别缓冲液，具备零点、斜率手动校准功能；自带校准记录保存、校准失效提醒功能，可有效修正电极老化、环境干扰带来的检测误差。

（二）数据管理功能

内置存储，可保存≥500组检测数据，包含pH、mV、温度、检测时间、校准信息；支持数据查阅、锁定、删除，防止数据误篡改；配备USB/RS232数据接口，可连接电脑导出数据，满足实验数据归档、溯源需求。

（三）操作与保护功能

配备中文背光液晶显示屏，操作简洁直观；具备电极状态诊断、电极老化提醒功能；支持读数自动锁定，规避人工读数误差；自带过载保护、异常报警、低电量提醒，设备运行安全稳定。

四、硬件配置要求

1. 机身材质：优质ABS工程塑料，耐腐蚀、抗老化、防摔防尘，适配实验室酸碱作业环境；

2. 供电方式：台式支持220V市电供电，便携式支持电池供电+USB充电，续航稳定；

3. 防护等级：台式防尘防溅水，便携式防护等级≥IP54，适配现场复杂检测环境；

4. 电极配置：标配通用复合pH玻璃电极，阻抗稳定、响应灵敏、可补充填充液，配件通用无垄断限制，适配绝大多数水溶液样品检测。

五、标准配置配件清单

1. pH计主机1台；

2. 高精度复合pH电极1支；

3. 温度传感器1支；

4. pH4.00、6.86、9.18标准缓冲液各1套；

5. 电极保护浸泡液、专用清洗液；

6. 电源适配器、配套数据线；

7. 台式机型标配专用电极支架；

8. 出厂合格证、检测报告、使用说明书、质保凭证。

六、质量及售后要求

1. 供货方提供正规品牌原厂产品及授权资质，设备可顺利通过第三方计量检定；

2. 整机质保≥1年，电极质保≥6个月，质保期内非人为损坏免费维修、更换配件；

3. 供应商免费提供设备安装调试、人员操作培训服务，终身提供技术咨询与维护指导；

4. 长期稳定供应电极、缓冲液等耗材，保障设备长期正常使用。