过滤器完整性测试仪用户需求标准

URS

成都诺迪康生物制药有限公司

2026年7月

# 一 介绍

本用户需求说明（URS）是为了规定公司生产技术部基因车间的完整性测试仪的招标、使用提供技术依据，并作为后续验证工作的基础。

本文件作为供应商编制设备设计说明、调试和服务技术条款的基础，供应商应根据本文件需求逐条做出响应，提供其技术要求是否满足本文件需求标准，如有偏差和不符合项应列出，并详细说明或提供解决方案。

# 二  目的

公司生产技术部基因车间 B  线洁净区纯化工序各过滤相关设备或器具的完整性测试仪的用户要求标准。

本文件是用户对项目范围的预期情况进行的高层次说明，是用户对完整性测试仪具体输出要求的详述，是设备设计的依据，决定了该设备的性能，同时为该设备的设计、测试、验证提供了可接受标准依据。

# 三 范围

本 URS 用于规定基因车间车间的完整性测试仪的用户需求说明。本 URS 不包括以下内容：完整性测试仪所需的公用工程安装相关的管道、管件及管道设计与安装要求将在另外的 URS 进行单独编制。

# 四 职责

五 术语和缩略语

在下面的表格中规定了本文件中使用的术语和缩略语

| 缩略语 | 定义 |
| --- | --- |
| EU | 欧盟 |
| GMP | 药品生产质量管理规范 |
| ISPE | 国际制药工程协会 |
| SOP | 标准操作规程 |
| URS | 用户需求说明 |
| I/O | 输入/输出 |
| FDA | 美国食品药品监督管理局 |
| CIP | 在线清洗 |
| SIP | 在线灭菌 |
| PLC | 可编程序控制器 |
| HMI | 人机界面 |
| DQ | 设计确认 |
| IQ | 安装确认 |
| OQ | 运行确认 |
| PQ | 性能确认 |

# 六 法规和指南

编写本文件，参考了以下法规和指南：

1     法规

1.1  中国《药品生产质量管理规范》（2010 版）

1.2  EudraLex  第四卷 欧盟药品生产质量管理规范指南 医药产品 人用及兽用，2008 年11 月

2     指南

2.1  ISPE 指南第 5 卷“调试和确认”

2.2  GAMP5   良好自动化生产实践指南，2008 年第 5 版

# 七 参考文件

在下面的表格中规定了本方案中使用的参考文件。

| 文件名称 | 文件编号 |
| --- | --- |
| 用户需求说明管理规程 | SMP-IE- 1014 |
| 过滤器完整性检测标准操作规程 | SOP-PR-2009 |
| GS-824 型全自动完整性测试仪使用、维护保养标准操作规程 | UOP-IE-2049 |

# 八 系统和设备描述

本系统需符合《药品生产质量管理规范》（2010 年修订）的要求，供应商应提供与本公司采购过滤器接口规格相匹配的接口；采用适当的操作系统，具备人性化操作界面，支持中英文一键切换，易于学习且操作便捷；可实现离线及在线测试功能，在线测试过程中不干扰下游无菌状态；系统需具备强抗干扰能力，不受其他电磁信号影响；适用于测试单芯滤器、多芯滤器整体测试，并能实际测量上游体积，可同时测试亲水滤芯和疏水滤器；适用范围包括针头式过滤器、囊式过滤器、平板过滤器、筒式过滤器、超滤膜包及各种不规则过滤器。

# 九 用户及系统要求

| 需求编号 | 用户需求内容 | 必需/期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备性能要求 |  |  |  |
| URS001 | 自检： 1. 开机时可自动自检，在其他任何时候可以进行手动自检。 2. 自检包括进口端气体压力、内部阀门的功能、内部压力传感器的功能和信号、内部压力调节器的功能、内部检漏。 | 必需 |  |

| 需求编号 | 用户需求内容 |  |  |  |  | 必需/期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| URS002 | 测试项目： 扩散流、泡点、扩散流/泡点联测、水侵入、保压测试等。 |  |  |  |  | 必需 |  |
| URS003 | 测试范围 |  |  |  |  | 必需 |  |
|  | 项目 | 测试范围 | 精度 | 分辨率 | 重复性 |  |  |
|  | 泡点 | 0.02-0.7MPa | ≤50mbar | 1mbar | CV≤3% |  |  |
|  | 扩散 | 0. 1-6500mL /min | 0-20mL/min，≤ 2mL/min | 0.01mL/ min | CV≤5% |  |  |
|  |  |  | ≥20mL/min， ≤4% |  |  |  |  |
|  | 水侵入 | 0.01-200 m L/min | <0.4mL/min， 0.02mL/min | 0.01mL/ min | CV≤5% |  |  |
|  |  |  | ≥0.4mL/min， ≤5% |  |  |  |  |
|  | 保压 | 0-0.69MPa | ≤2% | 1mbar | CV≤3% |  |  |
| URS004 | 所有测试项目可自动判定终点，并有双曲线显示。 |  |  |  |  | 必需 |  |
| URS005 | 泡点测试： 1. 测试初始阶段可进行初期检漏； 2. 可选择合格停，节省测试时间； 3. 在气源不够条件下自动结束测试，无需担心气源过小问题； 4. 可以测定完整的泡点，且双曲线显示； 5. 所有测试参数和测试报告仪器以文件形式提供； 6. 可以根据滤芯大小自动调节系统进气量大小，无需人工调节。 |  |  |  |  | 必需 |  |
| URS006 | 扩散/水侵入测试： 1. 可自动测试上游体积； 2. 可测试完整的流量，且双曲线显示； 3. 所有测试参数和测试报告仪器以文件形式提供； 4. 可以根据滤芯大小自动调节系统进气量大小，无需人工调节。 |  |  |  |  | 必需 |  |
| URS007 | 1. 可预设 250 组以上的测试程序，根据不同厂家滤芯，设置不同的参数，用来确定合格标准 2. 具备微型针式打印机，打印检测结果，便于记录的存档。可打印数据包括但不限于以下内容：设备名称及编号、产品名称(完整的中文名称)及批号(可输入 18 位的字母或数字)、过滤 |  |  |  |  | 必需 |  |

| 需求编号 | 用户需求内容 | 必需/期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 器名称及编号、测试时间、测试气体及液体、测试标准及数据、测试曲线、测试结果判断及备注、测试人及登录名等，打印结果清晰完整，可长期保存，不褪色。 3. 测试出气口具备止逆阀。 |  |  |
| URS008 | 保压测试测试：可检测过滤系统或其他工艺系统的泄漏情况。 | 必需 |  |
| URS009 | 设备可实现在线或者离线检测，数据支持后期上传 SCADA （MES）系统扩展。 | 必需 |  |
| 软件功能 |  |  |  |
| URS010 | 设备断电后，系统时间能准确地保持计时功能。 | 必需 |  |
| URS011 | 用户： 1. 可储存不少于 500 个用户名和角色。 2. 需使用登录名及密码登录系统，且登录名和密码仅有唯一组合。 3. 登录名无论在何种状态（活动\停用\禁用）下有唯一性限制。 | 必需 |  |
| URS012 | 密码管理功能： 1. 密码保护：登录时密码隐藏. 2. 可自由设置超时锁屏功能。 3. 可自由设置强密码策略，如密码最少为 8 个字符；英文大/小写、数字、符号至少支持两种混合使用。 | 必需 |  |
| URS013 | 数据管理： 1. 可储存不少于 1000 个测试程序及 100000 个检测结果，并有搜索功能。 2. 电子记录不可修改或选择性删除； 3. 可导出 PDF ，实现数据备份； 4. 数据库自带数据保护功能，即使仪器崩溃，数据也可保障安全。 5. 支持电子签名功能，用户自由设置无、1 个电子签名或 2个电子签名。 6. 数据打印条支持复核人签名。 | 必需 |  |
| URS014 | 日志管理（审计追踪）： 1. 能够记录人员登录、登出的时间及登录失败信息。 2. 能够记录测试开始时间和结束时间。 3. 能够记录查询、导出等事件。 4. 能够记录各种方法、序列被创建、修改、结束的时间及相应的操作人员。 5. 可记录报警提示和错误信息，有错误代码。 6. 可导出日志，导出格式为 PDF。 | 必需 |  |
| URS015 | 支持元数据备份和还原。 | 必需 |  |

| 需求编号 | 用户需求内容 | 必需/期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬件参数及安装要求 |  |  |  |
| URS016 | 100-240 VAC，50/60 HZ，≤200W | 必需 |  |
| URS017 | 屏幕与分辨率相适应，不得小于英寸 | 必需 |  |
| URS018 | 内部存储空间充足，使用硬件稳定可靠 | 必需 |  |
| URS019 | 外型尺寸不大于 500mm（长） ×500mm（宽） ×500（高） | 必需 |  |
| URS020 | 操作条件： 环境温度：0-40℃；相对湿度：≤95%；耐受臭氧。 | 必需 |  |
| URS021 | IP54 防尘防溅级别 | 必需 |  |
| URS022 | 采用史陶比尔接口，方便操作同时，保证密封性 | 必需 |  |
| URS023 | 提供全套仪器测试所需配件： 进出气管、电源线、备用打印纸、U 盘 | 必需 |  |
| URS024 | 设备标配防倒灌装置（外置排气阀）、触屏笔。 | 必需 |  |
| URS025 | 使用 洁净 的 压 缩 空 气 或 者 氮 气 作为 气源 ， 气源压 力0.4-0.8MPa。 | 必需 |  |
| 法规要求 |  |  |  |
| URS026 | 系统验证符合 GMP 认证要求。 | 必需 |  |
| URS027 | 支持四级用户访问权限设置，确保数据完整性，具备完善的审计追踪可采用二级签名。具有 QA（查看员）权限设置。 严格的权限管理，完全符合 FDA 21CFR PART 11。 | 必需 |  |
| 技术资料 |  |  |  |
| URS028 | 装箱单、快速安装指导 | 必需 |  |
| URS029 | 操作手册：包括操作及维护 | 必需 |  |
| URS030 | 设备验证资料 | 必需 |  |
| URS031 | 合格证 | 必需 |  |

| 需求编号 | 用户需求内容 | 必需/期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 售后服务 |  |  |  |
| URS032 | 质保期：由合同条款确定。 | 必需 |  |
| URS033 | 质保期为项目验收合格，由买卖双方签署验收合格证书并办理项目移交之日起算。中标人对项目货物及服务在质保期货物质量问题实行保修、包换、包退等服务 | 必需 |  |
| URS034 | 在质保期内如有仪器或零件不能使用需更换，则该部分仪器或部件质保期相应延长。所有仪器在保修期内，如非人为原因出现产品质量问题，维修三次后仍然有故障，则必须无条件更换不低于同品牌、同型号新仪器或作退货处理，所涉费用由中标人负责。 | 必需 |  |
| URS035 | 保修期外的仪器维修只收零件费，维修人员的差旅费自理。 | 必需 |  |
| URS036 | 维修响应时间：维修服务 2 小时内响应，24 小时内专业工程师到现场维修，故障须在 3 日内修复。 | 必需 |  |
| URS037 | 投标人必须提供售后技术支持中心的详细资料，提出质保期满后的收费维修和维护的内容、费用、服务方式、服务范围。 | 必需 |  |
| URS038 | 在任何时候，投标人均不能免除因仪器本身缺陷所应负的责任。投标人有义务对所提供的货物实行终身维护和对仪器进行定期的检测与维护。 | 必需 |  |
| URS039 | 中标人应提供正常情况下使用的备品备件清单（包括进口仪器上的备品备件），方便用户从当地市场采购和更换。 | 必需 |  |
| URS040 | 零配件的提供：①卖方应提供在货物验收合格后可连续运行 2年的备品备件；②在仪器使用寿命内，卖方应保证仪器零配件的供应，并提供优惠供应的承诺；③配套零配件齐全。 | 必需 |  |
| URS041 | 设备到货后供应商须同用户一起进行拆箱验货，如供应商授权用户自行拆箱,拆箱后发现的所有问题供应商均应负责。 | 必需 |  |
| URS042 | 供应商应负责免费进行设备现场安装工作。 | 必需 |  |
| URS043 | 供应商在接到用户安装通知后的 15 日内应完成设备的安装调试工作。 | 必需 |  |
| URS044 | 供应商应承担设备安装调试过程中所发生的零部件邮寄等费用。 | 必需 |  |

| 需求编号 | 用户需求内容 | 必需/期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS045 | 供应商的现场施工人员须遵守用户的规章制度。 | 必需 |  |
| 包装运输、安装需求 |  |  |  |
| URS046 | 设备到货后供应商须同用户一起进行拆箱验货，如供应商授权用户自行拆箱,拆箱后发现的所有问题供应商均应负责。 | 必需 |  |
| URS047 | 供应商应负责免费进行设备现场安装工作。 | 必需 |  |
| URS048 | 供应商在接到用户安装通知后的 15 日内应完成设备的安装调试工作。 | 必需 |  |
| URS049 | 供应商应承担设备安装调试过程中所发生的零部件邮寄等费用。 | 必需 |  |
| URS050 | 供应商的现场施工人员须遵守用户的规章制度。 | 必需 |  |
| 其他要求如备品零件要求等 |  |  |  |
| URS051 | 验收在需方使用现场验收。 | 必需 |  |
| URS052 | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同开箱验收，卖方工程师免费为买方提供调试。供应商进厂施工需遵守我方安全和施工规定。试车验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 必需 |  |
| URS053 | 验收在需方使用现场验收。 | 必需 |  |
| URS054 | 交货时间由买卖双方签定合同约定。 | 必需 |  |
| 培训要求 |  |  |  |
| URS055 | 供应方应负责对用户方操作人员、维修人员的培训，使其能满足对过滤器完整性测试仪的使用、维护所必要的知识和技能。 | 必需 |  |
| 时间要求 |  |  |  |
| URS056 | 在接到用户需求说明（URS）3 天内回复用户需求说明（URS）。 | 必需 |  |
| URS057 | 报价：在接到用户需求说明（URS）的确认 1 周内。 | 必需 |  |
| URS058 | 提交详细的功能说明书、设计确认（DQ）和布置图、P&ID 图： | 必需 |  |

| 需求编号 | 用户需求内容 | 必需/期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 签订合同后 1 周内。 |  |  |
| URS059 | 提交安装确认（IQ）和运行确认（OQ）方案：签订合同后 1个月内。 | 必需 |  |
| URS060 | 设备安装调试后，厂家完成安装确认（IQ）和运行确认(OQ)验证机计算机系统验证服务(PQ 由双方配合完成) ，涉及的 3Q验证的试剂(含标准品）、耗材等由厂家负责提供。 | 必需 |  |
| URS061 | 所有验证文件需在设备验证前两周提供给客户审核,并按审核意见进行修改完成且意见实施。 | 必需 |  |